总氰化物检测方法改进实验可行性报告

一、前言

本着节约检测成本，提高检测效率的目的，通过查阅相关氰化物改进方法的资料，并通过多次实验对比下，实验证明用异烟酸-巴比妥酸分光光度法代替异烟酸-吡唑啉哃分光光度计法测定氰化物的实验是可行的。

二、实验部分

1. 方法与原理：

在弱酸性条件下,水样中的氰化物与氯胺 T 反应生成氯化氰,再与异烟酸反应,经水解后生成戊烯二醛,最后与巴比妥酸作用缩合成紫蓝色化合物.其色度与氰化物的含量成正比,在600 nm 波长处进行光度测定.

2. 主要仪器与试剂：

2.1普析通用 T6新世纪 紫外 - 可见分光光度计

2.2水中氰标准溶液( 50μg/mL)

2.3氢氧化钠：1%水溶液

2.4磷酸二氢钾缓冲溶液（PH=4）

2.5氯胺T：1%水溶液

2.6异烟酸

2.7巴比妥酸溶液

2.8 EDTA-2Na：10%水溶液

2.9氢氧化钠：1.5%水溶液

2.10氢氧化钠：0.1%水溶液

3. 溶液制备：

3.1氰化物标准使用溶液 :
量取 5.00 mL 的氰化物标准溶液置于 250 mL 的棕色容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,即得。（1.00μg/mL）

3.2磷酸二氢钾缓冲液：称取136.1g无水磷酸二氢钾（KH2PO4）溶于水，并稀释至1000ml，加入2.00ml冰乙酸摇匀。

3.3异烟酸-巴比妥酸溶液：称取 2.50g异烟酸(C6H6NO2)与1.25g巴比妥酸溶于100 mL 1.5% 氢氧化钠溶液中 。

3.4氯胺T:临用前, 称取0.5g 氯胺T(C7H7 ClNNaO2S·3H2O) 溶于水中, 并稀释至 50 mL, 摇匀。
4.校准曲线的绘制
    取8支25 mL 具塞比色管,分别加入氰化钾标准使用溶液0.00、0.20mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00 mL, 各加0.10%氢氧化钠溶液至 10 mL 刻度线，向各管中加入 5 mL 磷酸二氢钾缓冲溶液,混匀。迅速加入 0.30 mL 氯胺 T 溶液,立即盖塞,混匀放置 1 ~2min. 向各管中加入异烟酸 –巴比妥酸溶液 6 mL混匀.加水稀释至标线,摇匀。在30 ℃的水浴中,放置 10 min（在15℃的水浴锅中，放置25min）用分光光度计在600 nm 波长下,用10 mm 比色皿,用水校仪器零点,零浓度空白作参比,测量吸光度, 以氰化物浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线,并得到回归方程。
4.1异烟酸-吡唑啉哃法 
标准曲线如下图：

| 标准溶液取样体积 | 0mL | 0.5mL | 1mL | 2mL | 3mL | 4mL | 5mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0 | 0.069 | 0.15 | 0.278 | 0.408 | 0.562 | 0.709 |

y=0.140x-0.0001   r=0.9992

4.2异烟酸-巴比妥酸法

标准曲线如下图：

| 标准浓液取样体积 | 0mL | 0.2mL | 0.5mL | 1mL | 2mL | 3mL | 4mL | 5mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0 | 0.039 | 0.090 | 0.167 | 0.332 | 0.483 | 0.632 | 0.793 |

y=0.1572x+0.0084，r=0.9997

我们可由异烟酸-巴比妥酸法标准曲线与异烟酸-吡唑啉哃法标准曲线中可以看出，两条曲线无显著性差异，说明两种方法不存在系统误差，而且新方法的校准曲线灵敏度更高，线性关系更好。

5 .水样的前处理
   量取 200 mL 质控溶液于 500 mL 蒸馏瓶中 , 加数粒玻璃珠 ;量取 1% 的氢氧化钠溶液 10 mL 置入100 mL 容量瓶中作为吸收液,冷凝管下端应插入吸收液中 , 连接玻璃仪器,使其紧密.将10 mL Na2-EDTA 溶液加入蒸馏瓶中 , 快速加入 10 mL 的磷酸,立即塞好瓶塞.打开冷凝水,开启电炉。接收瓶内溶液近 100 mL 时,停止蒸馏,用少量水洗馏出液导管,用水稀释至刻度线,摇匀,待用。蒸馏完毕,关上电源,把馏出液导管插入盛有约400 mL 的烧杯中,30min 后,观察烧杯中的水是否倒吸入蒸馏瓶中,进行蒸馏系统气密性检查。
5.1 样品分析
准确吸取适量馏出液于 25 mL 具塞比色管中, 用蒸馏水稀释至 10 mL向各管中加入 5 mL 磷酸二氢钾缓冲溶液,混匀。迅速加入 0.30 mL 氯胺 T 溶液,立即盖塞,混匀放置 1 ~2min. 向各管中加入异烟酸 –巴比妥酸溶液 6 mL混匀.加水稀释至标线,摇匀。在30 ℃的水浴中,放置 10 min（在15℃的水浴锅中，放置25min）用分光光度计在600 nm 波长下,用10 mm 比色皿,用水校仪器零点,零浓度空白作参比,测量吸光度,然后依据绘制校准曲线所得的回归方程,计算出其浓度。
5.2 空白实验
量取 200 mL 水于 500 mL 蒸馏瓶中, 进行蒸馏,以下按 5.1 样品分析步骤进行分析。

6.显色温度

吡唑啉哃法规定的显色温度25℃~35℃，巴比妥酸法中选定30℃作为显色温度为宜.

7.样品检测结果对比

分别用吡唑啉哃法和巴比妥酸法对氰化物标准溶液（1mg/L）进行检测比对，结果如下表：

(表1）

由表1可知：两种方法所测得结果的相对偏差较小，对比情况比较理想。

下表为检测高浓度氰化物样品与低浓度氰化物样品情况的对比：

（表2）

| 样品名称 | 取样体积（mL） | 稀释倍数 | 吡唑啉哃法 |  | 巴比妥酸法 |  | 相对偏差（%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 吸光度 | 浓度（mg/L) | 吸光度 | 浓度（mg/L) |  |
| 废水1# | 20.0 | 1.00 | 0.930 | 3.18 | 1.04 | 3.19 | 0.310 |
| 废水2# | 50.0 | 1.00 | 0.738 | 0.986 | 0.816 | 0.989 | 0.300 |
| 废水3# | 50.0 | 1.00 | 0.562 | 0.746 | 0.633 | 0.755 | 1.21 |
| 废水4# | 20.0 | 50.0 | 0.679 | 114 | 0.766 | 115 | 0.880 |
| 废水5# | 50.0 | 1.00 | 0.270 | 0.329 | 0.304 | 0.336 | 2.13 |
| 废水6# | 50.0 | 1.00 | 1.35 | 1.88 | 1.51 | 1.98 | 5.32 |
| 废水7# | 100 | 1.00 | 0.821 | 0.558 | 0.933 | 0.569 | 1.97 |
| 废水8# | 100 | 1.00 | 0.590 | 0.393 | 0.668 | 0.400 | 1.78 |
| 废水9# | 20.0 | 1.00 | 1.13 | 3.89 | 1.20 | 3.71 | 4.63 |
| 废水10# | 200 | 1.00 | 0.283 | 0.087 | 0.299 | 0.082 | 5.75 |
| 废水11# | 50.0 | 1.00 | 0.780 | 1.06 | 0.871 | 1.06 | 0.00 |
| 废水12# | 200 | 1.00 | 0.171 | 0.047 | 0.184 | 0.046 | 2.13 |
| 废水13# | 20.0 | 1.00 | 1.12 | 3.81 | 1.24 | 3.83 | 0.520 |
| 废水14# | 100 | 1.00 | 0.580 | 0.386 | 0.638 | 0.381 | 1.30 |
| 废水15# | 50.0 | 1.00 | 0.244 | 0.291 | 0.272 | 0.296 | 1.72 |
| 废水16# | 20.0 | 50.0 | 0.584 | 97.1 | 0.676 | 101 | 4.02 |
| 废水17# | 50.0 | 1.00 | 0.506 | 0.666 | 0.574 | 0.675 | 1.35 |
| 废水18# | 200 | 1.00 | 0.413 | 0.133 | 0.466 | 0.135 | 1.50 |
| 废水19# | 20.0 | 50.0 | 0.913 | 156 | 0.989 | 151 | 3.21 |
| 废水20# | 50.0 | 1.00 | 0.434 | 0.563 | 0.482 | 0.563 | 0.00 |
| 废水21# | 200 | 1.00 | 0.553 | 0.183 | 0.598 | 0.178 | 2.73 |
| 废水22# | 200 | 1.00 | 1.92 | 0.670 | 2.12 | 0.661 | 1.34 |

由表2可知，吡唑啉哃法与巴比妥酸法的相对偏差都在10%以内，实验证明，灵敏度、线性关系、准确度、精密度、稳定性均令人满意。

三、成本分析

药剂成本节约：

本文以异烟酸-巴比妥酸法测定氰化物时，以廉价的巴比妥酸代替昂贵的进口药剂——吡唑啉哃，不仅节约成本，而且还减少了分析时间。以目前平均样品量每日16个氰化物样品，一年生产350天计算，改进方法成本如下表：

| 氰化物成本分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法对比 消耗量 | 每日样品量 | 每日成本（元） | 每年成本（元） | 每年节约成本（元） |
| 吡唑啉哃法 | 16 | 4.13 | 23128 | 8008 |
| 巴比妥酸法 |  | 2.70 | 15120 |  |

分析时间节约带来的经济效益：

异烟酸-巴比妥酸法较异烟酸-吡唑啉哃法每个样品可节约分析时间0.5小时，以人工工资10元/小时计，那么每年可产生经济效益

350*16*0.5*10=28000元

四、实验总结

通过多次实验验证，可以看出该方法在技术层面完全可行。而且无论在成本的节约方面还是分析效率方面都优于原方法，适合在氰化物检测实验中推广施行。